## Mamogrāfs
1.pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ORS 2018/22, nolikumam
Digitālās mamogrāfijas iekārtas ar tomosintēzes funkciju piegāde un uzstādīšana
Tehniskā specifikācija, Tehniskais piedāvājums
Vispārīgās prasības:
1. | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā. Kā arī jāietver rentgenstarojuma brīdinājuma signāllampiņas uzstādīšana izmaksas pie kabineta.
2. | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ražotāja pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Nododot ekspluatācijā Preci Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un radiācijas zonas monitoringu atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 482 Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā un Nr. 1284 Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
5. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ____ (_____) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7. | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8. | Iekārta ir jauna, nelietota un nav izmantota demonstrācijās, ražošanas gads ne mazāks kā 2017.; ražots pēc pasūtījuma (piedāvājumam jāpievieno ražotāja apliecinājums);
9. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
10. | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un atbilstības deklarācijas kopija;
11. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Digitālās mamogrāfijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1. | Konvencionālās mamogrāfijas izmeklējumiem (2D), tomosintēzes izmeklējumiem (3D), konvencionālās mamogrāfijas un tomosinēzes kombinētiem izmeklējumiem. Integrējama ar automātisko stereotaktiskās biopsijas iekārtu.
Tehniskās prasības:
1.2 | Attēlu radiologa asistenta darba vieta:
1.2.1 | Integrēta rentgenstaru aizsardzība (svina stikls, vismaz 0,5 mm svina ekvivalents)
1.2.2 | Ekspozīcijas režīmi – manuālais un automātiskais
1.2.3 | Ne mazāk kā 4 kodolu processors
1.2.4 | Operatīva atmiņa 8 GB vai vairāk
1.2.5 | Attēlu atmiņa 1TB vai vairāk
1.2.6 | DVI
1.2.7 | Attēla monitors ne mazāks kā 3 Mp, medicīniskās klases
1.2.8 | Krāsains vadības 54 cm LCD monitors. Pele.
1.2.9 | Izšķiršanas spēja 2048 x 1536 pikseļi vai labāka
1.2.10 | Maksimālā luminiscence 1000 cd/m²
1.2.11 | Kontrasta attiecība 1400:1 vai labāka;
1.2.12 | DICOM protokols (minimālās prasības: worklist, print, storage, storage commitment, query/retrieve)
1.2.13 | DVD/USB DICOM formāta arhīvēšana
1.2.14 | Iekļauts zemas devas iteraktīvās rekonstrukcijas algoritms jēldatu (raw data) vidē ar modelēšanas tehnoloģiju
1.2.15 | Pamatojoties uz krūts radioloģiskajām īpašībām automātiskā parametru optimizācija (ne mazāk ka 3 režīmi un 1 režīms implantiem)
1.2.16 | Tomosintēzes leņķis ne mazāks kā 25°
1.2.17 | Attālums starp projekcijām ne lielāk ka 0.5 mm.
1.2.18 | Tomosintēzes attēlu iegūšanas laiks ne vairāk ka 10 sek.
1.2.19 | Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamā programmatūra mamogrāfijai, tomosinēzes funkcijai
1.2.20 | Stereotaktiskās biopsijas vadības iekārta, savietojama ar piegādājamo tomosintēzes iekārtu
1.2.21 | Attēla pēc apstrādes iespēja
1.2.22 | ne mazāk kā 6 līmeņu asumu un kontrastu automātiska iestājumu iespēja
1.2.23 | Automātiska loga un līmeņa regulēšana (window, level)
1.2.24 | Attēla palielināšanas (ZOOM)
1.2.25 | Attēla pagriešana
1.2.26 | Attēla inversija
1.2.27 | Attēla rotācija
1.2.28 | Loga platuma un līmeņa iestatījumi
1.2.29 | Anotācijas
1.2.30 | Mērījumi
1.3 | Tiešās digitalizācijas pilna lauka attēla detektors:
1.3.1 | Viengabalains digitālais plakanais detektors tipa tiešās attēla nolasīšanas tehnoloģija
1.3.2 | Detektora izmērs ne mazāks kā 24x29 cm
1.3.3 | Pikseļa izmērs ne vairāk kā 100 mikrometri
1.3.4 | DQE ne mazāk kā 70%
1.3.5 | 4 režīmu automātiska ekspozīcijas kontroles funkcija (filtri, anoda ceļi, kV, mAs)
1.3.6 | Papildus automātiska ekspozīcijas kontroles režīms implantu izmeklēšanas gadījuma
1.3.7 | Attēla izmērs ne lielāk kā 9 MB standarta izmēklejuma
1.4 | C-loka (spuldzes - detektora statnes) parametri :
1.4.1 | Piemērots darbam ar biopsijas iekārtu
1.4.2 | Izocentrisks ar motorizētu pagriešanu un vertikālu kustību
1.4.3 | Vadība no gentrija abās pusēs
1.4.4 | Vertikālā kustība augstuma amplitūdā no 65 cm līdz 150 cm (darbināms ar motoru)
1.4.3 | Minimālā rotācijas amplitūda no 180° līdz - 180°
1.4.6 | Detektora – fokusa distance ne lielāka kā 67 cm.
1.4.7 | Gaismas centrēšanas ierīces abas puses gentrija
1.4.8 | Gaismas automātiskā izslēgšana kompresijas startēšanas gadījuma
1.4.9 | Gentrija integrēts monitors parametru attēlošanai
1.4.9.1 | saspiešanas spēks
1.4.9.2 | rotācijas leņķis
1.4.9.3 | kompresijas biežums (mm)
1.4.9.4 | ekspozīcijas kontrole
1.4.9.5 | sistēmas stāvoklis
1.4.9.6 | Izmeklēšanas laikā ne kustīgs pacienta sejas aizsegs
1.5 | Kompresijas režīmi:
1.5.1 | Kompresija (manuālas vai automatizētas pre-kompresijas režīms un automātisks pilnas kompresijas režīms)
1.5.2 | Motorizēta kompresijas iekārta ar spēka limitu ne mazāk kā 5 – 20 daN.
1.5.3 | Ne mazāk kā 3 ātrumu kompresijas iekārta
1.5.4 | Dubultais pedālis gentrija augstuma un kompresijas iekārtas regulēšanai
1.5.5 | Pēc ekspozīcijas automātiskais dekompresiju režīms lai minimizēt pacienta laiku zem saspiešanas
1.6 | RTG ģeneratora un spuldzes parametri :
1.6.1 | Augstfrekvences ģenerators, integrēts gentrija
1.6.2 | Jauda: ne mazāk kā 5 kW
1.6.3 | Sprieguma diapazons ne mazāk kā 25 kV – 45 kV
1.6.4 | mAs diapazons ne mazāk kā 5 – 600
1.6.6 | 2 ceļu (Mo, Rh) rentgena spuldzes anods
1.6.7 | ne mazāk kā 4 fokusi
1.6.8 | Anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 320 kHU
1.7 | Kollimators:
1.7.1 | ne mazāk kā 2 FOV: 24x29, 19x23
1.7.2 | automātiska vai manuāla FOV izvēles iespēja
1.7.3 | Ne mazāk, kā 2 filtru izvēles iespēja
1.7.4 | Filtru biežums ne vairāk kā 0.03 mm
1.7.5 | Automātiski FOV atrašanās vietas (pa kreisi, pa labi, centrā) ieslēgšana, izmantojot kolimācijas kustību, var mainīt manuāli
1.7.6 | Automātiski FOV izvēle pamatojoties uz ģeometrisku palielinājumu, izmantojot kolimācijas kustību, var mainīt manuāli
1.8 | Radiologa darba stacija kā komplekts no iekārtas ražotāja
1.8.1 | Funkcionalitāte apskatīt, apstrādāt un veidot 2D un 3D attēlus, ar tomosintēzes programmas palīdzību veidot un apskatīt virtuālus tomogrāfijas attēlus ar soli 0.5 mm
1.8.2 | Minimālās tehniskās prasības: RAM 32 GB, HDD 1 TB, tīkla interfeiss Ethernet 100/1000
1.8.3 | Augsta kontrasta melnbalts (grayscale) 5 megapikseļu medicīniskais displejs - 2 gab. Spilgtums ne mazāk kā 1000cd/m2 kontrasts ne mazāk 1200:1
1.8.4 | Medicīniskā līmeņa displeja karte
1.8.5 | Speciāli veidota ergonomiska klaviatūra mamogrāfijas izmeklējumu 2D un 3D datu apstrādei
1.8.6 | Speciālās programmas licence tomosintēzes attēlu rekonstrukcijai, pamatojoties uz uzņemto tomosintēzes attēlu sēriju ar pielāgotu programmatūru attēlu apstrādei un apskatei radiologam
1.8.7 | Automātiska attēla korekcija palielinātas vai nepietiekamas ekspozīcijas gadījumā
1.8.8 | Speciālā programmatūra divu enerģijas mamogrāfijas ar kontrastvielu veidojuma detektēšanai ar subtrakcijas metodi attēlu analīzei
1.8.9 | Leņķa mērījumi gan savstarpēji krustotām, gan nekrustotām līnijām
1.8.10 | mērījumi: distance, leņķis un laukums
1.8.11 | Jānodrošina izdarīt atzīmes, tekstus uz attēla
1.8.12 | Attēla palielināšana (Zoom funkcija, Zoom-navigator, magnifying glass)
1.8.13 | Visus attēlus vienlaicīgi palielināšanas iespēja
1.8.14 | Attēla rotēšana, invertēšana
1.8.15 | Auto - align funkcija: automātiska attēla regulēšana vertikāla un horizontāla virziena
1.8.16 | Mikro kalcifikācijas marķēšana
1.8.17 | Attēlu apstrādes algoritms, kas uzlabo kontrastu no jēldatiem
1.8.18 | Attēla kontrasta optimizācijas iespēja
1.8.19 | Iespēja sadalīt pacientu datu bāzi ar dažādiem lietotāja vārdiem
1.8.20 | pēc lietotāja prasībām pilnīgi konfigurējama tastatūra
1.8.21 | DICOM protokols (min. Query/Retrieve, Print, Storage, Export/Import)
1.8.22 | DVD/USB DICOM un JPEG formāta arhīvēšana
1.8.23 | Visam sastāvdaļas ir jābūt no viena ražotāja
Papildus:
1.9. | Spectral imaging contrast (jāparedz iespēja pievienot šādu funkciju)
EKK: |  | 52201
Izmaksas par servisa apkopēm Preču pēcgarantijas laikā
1 | Servisa apkopju skaits gadā, gab. (atbilstoši preces tehniskajā piedāvājumā noteiktajam)
2 | Apkopju izmaksas (EUR bez PVN) pēcgarantijas laikā (gadā)