## C-loks
1.pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas Nr.
ORS, 2018/33 nolikumam
Tehniskais specifikācija
Ķirurģiskā rentgena iekārta
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvātā Prece ir jauna, nelietota un nav izmantota demonstrācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
2) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums)
3) | Piedāvātās preces CE sertifikāta kopija un EK atbilstības deklarācijas kopija, kas apliecina atbilstību uz piedāvāto preci attiecināmajiem standartiem.
4) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
5) | Piedāvājumam jāpievieno ražotāja informācija par Precēm to ekspluatācijas laikā veicamo elektrodrošības un funkcionālo pārbaužu apjomu un biežumu;
6) | Piegāde jānodrošina 60 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
7) | Piedāvājumam jāpievieno apliecinājums, ka piedāvātai Precei (tai skaitā arī rentgena spuldzei) tiks nodrošināts vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši garantijas termiņš, no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā ražotāja noteikts.
8) | Apliecinājums, ka piegādājot iekārtu, tiks pievienota iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā papīra un CD datu nesēja formā.
9) | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un radiācijas zonas monitoringu atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 482 Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā un Nr. 1284 Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
*Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
**Parametru atbiltību pamatot ar norādi uz tehniskajām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Ķirurģiskā c-loka rentgena iekārta ar 30 x 30 cm tiešās digitalizēšanas detektoru
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Iekārtas funkcijas:
1.1.1 | Ķirurģiskā c-loka rentgena iekārta dažādu operāciju veikšanai
1.2 | C-loka statīvs:
1.2.1 | Loka orbitālā rotācija ne mazāk kā 150⁰
1.2.2 | Loka rotācija ap horizontālo asi (angulācija) ne mazāk kā ± 220⁰
1.2.3 | Loka horizontālā manuālā kustība ne mazāk kā 200 mm
1.2.4 | Loka dziļums, mērīts no detektora centra – rentgenstaru spuldzes fokusa ass līdz c-loka tuvākajam punktam, ne mazāk kā 720 mm
1.2.5 | Loka kustība ap vertikālo asi ne mazāk kā ±10⁰
1.2.6 | Loka augstuma maiņa motorizēta, ne mazāk kā 420 mm
1.2.7 | Spuldzes / detektora attālums (SID) ne mazāk kā 1000 mm
1.2.8 | Brīvā distance starp rentgena staru avotu un detektoru ne mazāk kā 820 mm
1.2.9 | C-loka statīva svars ne vairāk kā 275 kg
1.2.10 | Rotācijas un angulārā kustība ar integrētu pozīcijas elektroniskas atmiņas funkciju
1.2.11 | Kustību atbloķēšanas rokturi ar kustības apzīmējumiem dažādās krāsās
1.3 | Rentgena staru ģenerators:
1.3.1 | Ģenerators ar augstfrekvences konvertora, invertora vai līdzvērtīgu konstrukciju
1.3.2 | kV diapazons robežās vismaz 40 kV- 110 kV
1.3.3 | Nepārtrauktās fluoroskopijas režīmā strāva robežās ne mazāk kā 0,2 –15 mA
1.3.4 | Digitālās radiogrāfijas un pulsējošās fluoroskopijas režīmā maksimālā strāva ne mazāk kā 24 mA
1.3.5 | Maksimālā ģeneratora jauda ne mazāk kā 3,0 kW ± 25%
1.3.6 | Pulsu skaits fluoroskopijas režīmā robežās ne mazāk kā 1 - 30 pulsi/s
1.3.7 | Vismaz 3 devas samazināšanas tehnoloģijas; uzrādīt nosaukumu un tehniskos principus devas samazināšanai
1.3.8 | Adaptīva devas regulēšanas un mērīšanas sistēma optimālu ekspozīcijas parametru un kvalitatīvu attēlu iegūšanai; aprakstīt funkcionalitāti
1.3.9 | Starojuma devas noteikšanas mēriekārta (fiziska DAP mērīšanas kamera) ar funkcionalitāti pievienot datus par starojuma devu pacientu datu bāzei
1.3.10 | Iekārtas vadības pults ar skārienjūtīgā paneļa ekrānu
1.4 | Rentgena staru avots(rentgenstaru spuldze):
1.4.1 | Nominālais spriegums ne mazāk kā 110 kV
1.4.2 | Fokusa izmērs digitālās radiogrāfijas / fluoroskopijas režīmam ne vairāk kā 0.6 mm
1.4.3 | Siltumietilpība spuldzes – ģeneratora blokam, ieskaitot dzesētāju, ne mazāk kā 1,15 MHU
1.4.4 | Siltumietilpība spuldzes anodam, ne mazāk kā 60 kHU
1.4.5 | Anoda maksimālā siltumizkliede ne mazāk kā 35 kHU/min
1.5 | Kolimatora sistēma:
1.5.1 | Taisnstūra vai radzenes (iris) formas veida diafragma koncentriskai kolimēšanai, ar kolimatora atvēruma attēlošanu uz monitora bez starojuma
1.5.2 | Kolimatora sānu aizvaru diafragma simetriskai un asimetriskai kolimēšanai, ar neierobežotu rotāciju
1.6 | Attēla uztvērējs:
1.6.1 | Plakanais tiešās digitalizēšanas detektors ne mazāks kā 30 x 30 cm +/-0.5 cm
1.6.2 | Vismaz 3 attēla formāti; nosaukt formātus
1.6.3 | Attēla digitalizēšana vismaz 16 bitu formātā
1.6.4 | Detektora matricas formāts ne mazāk kā 1500 x 1500 pikseļi
1.6.5 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks kā 195 mikrometri
1.6.6 | Maksimālā attēla izšķirtspēja ne mazāk kā 3,0 lp/mm
1.6.7 | Noņemams izkliedētā starojuma režģis ar parametriem aptuveni 17:1 , 70 lp/cm; fokuss atbilstošs SID
1.6.8 | Pilna attēla formāts no plakanā detektora - kvadrātisks, t.s. arī pagriežot diafragmu
1.6.9 | Detektorā integrēts lāzera centrators
1.7 | Attēla apstrāde:
1.7.1 | Kustīgā attēlu trokšņu slāpēšanas funkcija
1.7.2 | Adaptīva robežvirsmu izcelšanas funkcija
1.7.3 | Attēlu apstrādes funkcijas – tālummaiņa, palielināšana, digitāla rotēšana, video klipu ieraksts un attēlošana, horizontāla un vertikāla reversēšana, pozitīva un negatīva invertēšana
1.7.4 | Funkcionalitāte pievienot anotācijas, veikt puses marķēšanu, distances un leņķa mērījumus
1.8 | Mobilā darba stacija:
1.8.1 | Ne mazāk kā divi vismaz 19" krāsu monitori, uz atsevišķas statnes, ar monitoru pagriešanas funkcionalitāti
1.8.2 | Monitoru spilgtums ne mazāk kā 600 cd/m2
1.8.3 | Monitoru skata leņķis ne mazāk kā 175⁰ gan horizontālā, gan vertikālā virzienā
1.8.4 | Monitora izšķirtspēja, ne mazāk kā 1280 x 1024 pikseļu
1.8.5 | Darba stacijas vadības pults ar skārienjūtīgā paneļa ekrānu
1.8.6 | Monitoru novietošanas augstuma motorizēta regulēšana
1.9 | Savietojamība:
1.9.1 | Attēlu saglabāšanas funkcionalitāte uz USB datu nesēja
1.9.2 | Attēlu saglabāšana lokālā datu bāzē, kuras kapacitāte ir ne mazāka kā 150000 attēlu
1.9.3 | DICOM Send funkcija
1.10 | Komplektācija:
1.10.1 | C-loka ķirurģiskās rentgeniekārtas statīvs (atbilstoši specifikācijai), 1 gb.
1.10.2 | Mobilā darba stacija (atbilstoši specifikācijai), 1 gb.
1.10.3 | Kājas pedālis ekspozīcijām un attēlu saglabāšanai, 1 gb.
1.10.4 | Sterilu vienreiz lietojamu pārvalku komplekts iekārtas rtg spuldzei, C-lokam, detektoram un kājas pedālim - komplektā ne mazāk kā 30 gab. (komplekts tiek iegādāts funkcionalitātes un lietderības pārbaudei)
1.10.5 | Iebūvēts UPS attēlu un programmatūras saglabāšanai
Ražotāja nodrošināta radiācijas devu uzskaites un iekārtas pielietojuma efektivitātes (noslodzes) analīzes programmatūra instalācijai uz ārēja datora (servera). Programma sniedz pārskatu par piedāvātās ķirurģiskās iekārtas darbību un pacientu saņemtajām radiācijas devām ar iespēju filtrēt datus pēc ķermeņa reģiona, izmantotā protokola un izmeklējuma veicēja . Programma dod iespēju lietotājam aplūkot izmeklējumu datus diagrammu veidā, lai iegūtu secinājumus par paaugstinātu pacientu starojuma devu rašanās pamatcēloņiem un iespējamiem turpmākiem pasākumiem, lai samazinātu pacientu saņemtās devas. Programmā jābūt iespējai devu pārskata datus eksportēt uz Microsoft excel failu. Programmu jāvar papildināt nākotnē ar citu ražotāju un citu modalitāšu iekārtām. Nosaukt programmu un pievienot aprakstu.
Paraksts:
_______________________________________
(uzņēmuma vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)
Pilns vārds, uzvārds, amats: _____________________________________________________